超音波原理大學部實驗程序講義

實驗一   ATL imaging system setup

本實驗室所採用的超音波影像機器為ATL  ULTRAMARK9，此講義列出最簡單的入門操作方式與步驟。

術語解釋─面板，指LCD觸碰式面板。

選項，簡稱XX項，指顯示在LCD面板之中的方框，用碰觸方式加以控制。

旋鈕，指操作時用旋轉為操作方式的鈕摯。

按鈕，不知道的人請立正唱國歌並罰寫自己名子十遍。

BAR，指操作時已左右或上下一維移動為主的鈕摯。

- 開機後進入self test 狀態，請稍待。

- 選用探頭，通常長棒型不會用到，有圓弧形的探頭(C4-2)為因為其中心頻率較低(4 Mhz)，可看的比較深，解析度較小，成相是扇型視野較大。平坦型探頭為線性探頭(L7-4)，成相是方型的，中心頻率較高，解析度較大，但看的比較淺，視野較小。選用探頭程序如下：

  - 按下XDCR鍵→液晶面板上出現三個選項，直接在面板上碰觸選擇要用者即可。

- 2D鈕此時應該亮著，因為這是預設好最基本的功能，表示我們抓進來2D的影像，若沒有亮，按一下2D鈕回到該狀態。

- 調整視野，此時面板上有幾個選項，碰Zoom Magnification項的左邊或右邊，分別代表將視野放大或縮小。碰Zoom Off，則表示回到預設的視野大小。

- 碰觸Image Lt/Rt項 與 Image Top/Bot項，分別代表將取得影像左右倒置與上下顛倒的功能，請注意影像上邊緣處有一個三角形或小白圓點，這個記號是對應到探頭上邊緣有一個突起處，以此突起相對於該記號的位置來判斷影像當時是左是右。此需要實地說明才說得清楚。

- Focal Zones項，每碰一下會增加一個聚焦區域，使影像更清楚，但也會減低每秒呈現的影像張數(Frame rate)，使影像變得不夠即時。

- 2D frame rate項，每秒呈現的影像張數，每碰一下會改變每秒呈現的影像張數，藉此來去除底部反射的信號不要干擾本來的影像。

- Line Density，增加掃描線的密度，讓影像更清楚，很少用到。

- Cineloop Review，Biopsy Guide與Save-Rec Image等項，近期之內用不到故略。

- Image Process項，碰進去會出現子選單。

Curve1~Curve8：不同方式的影像對比曲線揉合(curve fitting)，別去動他，少用。

Color scale 與 Create Maps：調整影像對比亮度與色彩的呈現，少用。

Dynamic Range項目：碰觸左右調整影像的動態範圍，例如：50DB即表示最大的影像值與最小的影像值之間相差50DB。

Dynamic Contrast Enhancement：少用到。

- 其他於面板下方的按鍵，如：M，DOP，COLOR，SETUP，CALC等都先不會用到，需要時可以請教學長或翻閱說明書。

- 面板右邊的旋鈕介紹：

2D/M GAIN：對整張影像變亮或變暗，但動態範圍不變，一般用意是在觀察較暗的部分，只是做一些影像信號的放大，並沒有改變打出的功率，這與底下的OUTPUT鈕不同。

OUTPUT：打出去信號的功率增加或減小，讓反射的信號更清楚，或看更深。

DEPTH：調整看的深度，常用。

其他旋鈕：暫略。

- TGC BAR：左右調整不同深度的亮度，使感興趣的部分看得更清楚。

- FRZ：靜止畫面，此時所有功能對該畫面無用，故在實驗過程中要常常注意此鈕是否亮起，否則取到的影像是錯誤的。有時機器閒置太久，FRZ燈會自動亮起，務必注意將其按熄以取得正確影像。