IIR Filter 初始化

用於Color Doppler wall filter 的研究

R88921049 王聖維

R88921054 吳積霖

前言

在彩色Doppler中，我們通常需要一個效能很好的濾波器，用來濾除頻率較低，因組織運動關係而產生的低Doppler 頻率位移。如果我們使用IIR濾波器來濾波，則在初始化時的暫態，將會使得此濾波器的輸出失真。

對於使用於彩色Doppler的wall Filter，我們通常希望此濾波器，能有下列的優良特點：

(1)希望我們可以依照被測物的特性來調整自己希望的cutoff frequency。

(2)希望在stopband，能夠將信號有效率的濾除(suppression)，如此一來，
     我們方能準確由頻通帶(passband)的信號來估算被測物的速度。

(3)希望暫帶(transition band)附近的響應是非常窄的，如此一來，才能確
     保較低速的信號不會隨雜訊被濾掉，保持儀器對低速物體的靈敏度。

(4)此濾波器應該具備低頻譜失真(Minimal spectrum distortion)的特性，
     以確保測量結果的正確。

而在信號處理的考量上來看，FIR濾波器原則上較易實現，而且提供了cutoff   frequency的可程式化，但是，卻有一個很大的缺點，就是對於相等階數(equivalent    order)的濾波器而言，FIR濾波器的暫通帶(transition band （非暫態）)太長。

相反的，IIR濾波器的暫通帶雖然是較FIR還短，也具有cuttoff frequency可程式化的特性，但是其暫態響應(transition response)卻十分長。

此外，FIR在硬體的實現上，需要十分長的長度來implement FIR，尤其當輸入filter的資料有著十分短的資料長度，或者是由一段一段短的資料節段所構成時，為了達到sharp cutoff，我們需要十分長段的資料來初始化濾波器。

相反的，因為IIR濾波器的長度通常較小，因此，很適用於輸入資料並不長的情況，唯一的缺點是IIR濾波器的暫態響應太長，幸好目前已有幾種方法，用來初始化IIR的初始值，使其暫態響應並不會長到我們無法接受。

因此，在此專題中，我們嘗試著以IIR filter的設計方式，來比較幾種不同的IIR filter之初始化，對於其filter cutoff的造成影響。以及這幾種filter的初始化法，對於組織回音信號的排除是否良好，對於血液流速測量的精確性，以及濾波器長度對於效能表現是否有好的效率比，以及穩定度上作一比較。

IIR Filter 初始化的幾種方式

對IIR filter而言，為了希望整個filter能夠及早進入穩態，脫離暫態，我們需要初始化的步驟。因為，IIR filter在方塊圖上是有回饋的，初始化的值將會一保留著他的影響直到filter到達穩態。也因此，慎選IIR filter

初始化的值是十分重要的。

對於IIR，我們有幾種不同初始化方法：

(1).ZERO  initialization:

這個方法是最直觀的狀況，也就是將輸入IIR的初始值都設為零。在此我們以兩階IIR為例。設一二階濾波器系統方程式表示如下：

y[n]=DK[n-1]+b0x[n]

where

D=[b1 b2 –a1 –a2],

其中，b0,b1,b2,a1,a2為濾波器之係數。

由此，則此濾波器的內部狀態可以用下列向量來表示

K[n]=[ x[n]  x[n-1]  y[n]  y[n-1] ]T

由此，此濾波器的的初始狀態可以下式來表示，即在n=0時，對K[n-1]算值。

K[-1]=[ x[-1] x[-2]  y[-1]  y[-2] ]T

而我們針對IIR Filter 作初始化的目標，就是要找出一個向量使他的暫態響應最小化。對Zero Initialization而言，即是將此向量全部設為零。

K[-1]=[   0   0    0   0 ]T

由論文上所言，以zero initialization方式來初始化，所以對於我們要作color Doppler的wall filter而言，似乎不適用;不僅暫通帶很長，而且截止帶的信號的衰減只有8 db左右。並不是十分理想的初始化方法。

(2).STEP initialization

Step initialization的作法是假設濾波器輸入的第一個取樣值，早在時間為無窮遠以前便存在，也就是以輸入的第一個取樣值為初始向量。在想像上就好像是一個DC之值來作初始化。則我們可以得到下列結果：

Kstep[-1]=[ x[0]  x[0]  0  0 ]T

由於此種方式，是假設filter的輸入訊號是一個近似於DC的信號，所以這種初始化的方式，是適用於輸入信號近似於DC的情況。例如Doppler雷達。

詳細原理如下：

如方塊圖，為一典型二階濾波器之構造方塊圖。

其transfer function 為H(z)= Y(z)/X(z)=(z2-2z+1)/(z2-B1-B2)]

其中兩個子transfer function分別為

H1(Z)=Y1(z)/X(z)=Z/(Z2-B1Z-B2)

H2(Z)=Y2(z)/X(z)=1/(Z2-B1Z-B2)

Y1(z)=zz2−B1Z−B2⋅Kzz−1Y2(z)=1z2−B1Z−B2⋅Kzz−1如今，我們假設輸入的第一個樣點大小為K，經過Z transform，

由終值定理

limt→∞y2(t)=K⋅11−B1−B2

limt→∞y1(t)=

換言之，若以step 為輸入初始值，則將以K與filter 係數作為Y1與Y2之初始值。

若再考慮以下之方塊圖，此方塊圖為上圖之改良版，換言之，整個的transfer function沒變，但子transfer function變了，這使得feedback的值能夠變得更簡單更容易實現。

由上圖，推導後可證明，

H1(z)=z−B1−B2z2−B1Z−B2

H2(z)=1−zz2−B1Z−B2此時，由終值定理再得，y1(t)與y2(t)穩態值將分別為K與0，如此一來，由此架構，我們只需要利用K值十分簡單地在此架構下直接反餽，則可迅速得到IIR filter該有的穩態響應，大大地降低transtion response的時間。

(3).Exponential Initialization

xn=Aej(w0n+φ)在此方法中，我們假設輸入的信號類似為單純指數型態，

其中，振幅Α，角頻率ω0，和初始相位ψ。

A=1Nn=0n−1xn而振幅的選擇，我們取輸入信號的絕對值平均，在感覺上類似一種以整個的信號的平均大小來輸入的概念。

而此信號的角頻率，我們也是以類似整段信號平均的概念，以autocorrelation來求得平均角頻率：

R[1]=1N−1n=0N−2x[n]x[n+1]

其中，我們是使用autocorrelation的first lag值來利用。

ω0=tan−1(ImR[1]/ReR[1])所以，

而初始相位值應為

Φ=tan−1(Imx[0]/Rex[0])

我們以輸入信號的第一取樣點值來決定初始相位的原因是為了將 x[-1]以前的sample與x[0]以後sample的transient 最小化。

如此一來，則x[-1]與x[-2]的值，便可以在振幅，頻率及相位都估計出來後，代入n= -1，n= -2，可求出初始向量。

yn=Aej(w0+Φ)[b0+rejw0−p+rejw0−p]而二階filter針對以上輸入的輸出，有如下的一般式：

其中，r與r* 代表二階Z-transform後多項式的complex residues值，p與p*則為其多項式之共軛極點。同理，只要代入n=-1，與n=-2，亦可求出y的初始向量，將x的初始向量與y的初始向量聯合，可求出IIR filter的初始化向量。代入之後完成初始化。

就如同之前兩個初始化法則的道理，此種初始化的方法，則適用輸入資料接近exponential 輸入的情況。而在我們的Color Doppler wall filter中，輸入便是接近此種exponential input的情況，所以以此方式初始化IIR filter，應可得到不錯的結果。

(4).Projection initialization

投影初始化法的方式因為數學式子較複雜，較不易了解，因此我們還要再詳細研究之後才能更深入，在此我們不擬列出複雜的數學式子，我們僅對其概念作一介紹。

投影初始法的原意是在於將IIR Filter的輸出訊號分成兩大部份，一是代表暫態的矩陣Ytr ，另一則是代表穩態的矩陣Yss ，則我們可得下列式子：

Y=Yss+Ytr

將輸出訊號分成以上兩部份之後，再設法找出兩個正交向量，PF 與 (I-PF)，並且使得Ytr能夠完全投影在PF上。因為PF 與 (I-PF)為正交向量，所以Yss絕大部分將投影在(I-PF)上僅有小部份投影在完全投影在PF上。

∥ PF Y∥即為將輸出投影到PF之上，象徵暫態的部分。此時我們只要將輸出在PF上之投影最小化，即相當於將暫態的狀況最小化，以此情況之下可求得初始條件M-1為

M-1=-(FTF)-1FTGX

其中M-1代表internal state向量的初始值，X為輸入訊號，矩陣G及F係數可由濾波器的係數決定由以上的式子找出之M-1，即為我們所需要的穩態時，二階filter方塊圖中Y1與Y2之值。

未來工作

- 未來應以本文所提到的四種初始化方式，分別完成不同IIR Filter設計，並藉由改變不同的截止頻率與輸入資料長度，分別探究不同的變因對不同的初始化方式所造成的頻率響應與暫態響應的情況，藉此找出以何種方式初始化我們所要的Filter才是最佳選擇，擁有最穩定的響應與最短的暫態。

- 因為我們所要的filter是要用在color Doppler wall filter的用途上，所以，我們必須要有實驗數據，藉由仿體模擬血液流速情形。並以四種不同filter的最佳狀況，來估算血流之速度。

- 找出何種情形下，能將組織訊號降至最理想範圍，而又不會影響到慢速血流部份的計算，提高儀器的效率。

- 在filter的硬體與效能上尋找妥協關係。

REFERENCE

- Edward S. Chornoboy,Member,IEEE”Initialization for Improved IIR Filter  
Performance”,March 1992.

- R.B.Peterson,etc”A Comparision Of IIR Initialization Techniques For Improved color Doppler Wall Filter Performance” 1994,ultrasonics symposium.

- IEEE，PROCEEDING LETTER 1972,DECEMBER